重庆大学附属仁济医院（重庆市第五人民医院）

人工智能辅助医学影像诊断系统需求调查公告

我院拟于近期采购人工智能辅助医学影像诊断系统项目，现对该项目开展需求调查，诚邀符合条件的潜在供应商前来参加，所收集资料用于采购前参考。

- 一、项目名称

人工智能辅助医学影像诊断系统

二、需求调查基本情况

（一）需求调查方式：咨询（项目推介）。

（二）需求调查对象：符合条件的潜在供应商。

三、项目需求概况

（一）项目概况：随着人工智能技术在放射影像方面的推广和应用，其优势已经得到国内很多大型医院专家和医生的认可。为有效辅助影像科医生提高工作效率，降低漏诊率，拟采购人工智能辅助医学影像诊断系统。

- 采购项目预（概）算：30万元。

- 采购标的汇总表

| 序号 | 标的 名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元/套） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能辅助医学影像诊断系统 | 套 | 1 | 30 | 30 |  |
| 合计：大写：叁拾万元整（¥300000.00） |  |  |  |  |  |  |

- 基础技术规格

- （一）总体要求

- 具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需提供证书复印件。

- （二）软件基础功能

- 1.提供快捷调整图像窗宽、窗位，内置常用窗宽、窗位，包括骨窗、肺窗、腹窗和纵隔窗，提供预设窗宽窗位，调整后提供一键恢复至默认窗宽窗位显示。

- 2.提供对图像进行缩放、平移、90°旋转操作，调整后提供一键恢复至默认的位置和大小，提供快捷操作设置。

- 3.提供对图像进行灰度反色显示（正负片显示）。

- 4.提供自动播放图像。

- 5.提供对基础阅片工具进行自定义快捷操作配置。

- 6.提供进行MPR视图与横断位视图的切换。

- 7.提供医生对结节进行添加、删除及编辑，及一键恢复AI计算结果。

- 8.提供用户根据需求自定义默认显示方式和显示内容。

- 9.提供几种多窗口布局阅片方式，方便医生选择多个序列在同一界面对比查看。

- （三）结节分析功能

- 1.系统自动识别医学CT影像中的4mm及以上肺结节，并在在最大层面上用矩形框标记。

- 2.肺结节在3mm-5mm尺寸范围内的检出敏感性≥90%，肺结节在大于5mm尺寸范围内的检出敏感性≥95%，需提供第三方机构测试或文献证明。

- 3.提供可以自动测量结节长径和短径、体积等数值。

- 4.提供自动量化肺结节的CT值（HU值）。

- 5.自动生成检查所见文本描述，文本可编辑、可复制及一键放大，点击描述可跳转对应结节。

- 6.在不同的使用场景下，提供切换不同的灵敏度查看检出结节。

- 7.提供在CT图像上手动测量长度、面积、平均CT值、最大CT值、最小CT值。

- 8.提供列表展示肺结节检测结果，列表与结节标记、导航条、检查所见四者联动。

- 9.自动将所有检测出的结节在导航条上给出标记，提供一键定位结节，便于查看关键结节图像。

- 10.提供自动给出结节位置信息，需精确到肺叶及肺段位置。

- 11.提供自动判断出结节性质信息（实性、部分实性、磨玻璃、钙化）。

- 12.自动提取结节多种良恶性表征，包括：分叶、毛刺、空洞、脂肪、胸膜凹陷、空泡、钙化、血管集束、充气支气管、棘状突起。

- 13.自动计算结节至胸膜的距离，并提供添加至报告。

- 14.根据结节大小、层数位置、风险等级、置信度、左右肺等级提供排序展示。

- 15.根据结节长径、结节短径组合结节类型及危险等级进行筛选，提供自定义添加筛选范围。

- 16.系统提供对≥30mm的肿块进行筛选。

- 17.对于弥漫多发结节的病例提供结节过滤功能，显示一定数量的最大结节。

- 18.提供最大/最小密度投影功能（MaxIP/MinIP），可手动调节投影层厚。

- 19.不同层厚间的适配功能，对于检测到的结节，提供显示结节在不同层厚序列中所在的层面。

- 20.依据国内权威指南，提供结节风险评估结果，评估结节的高、中、低危风险等级。

- 21.提供结节良恶性预测结果，并对概率值高的结节重点提示。

- 22.提供肺结节良恶性预测准确率不低于90%，需提供第三方机构测试或文献证明。

- 23.依据国际权威指南，提供结节的Lung-RADS等级评估结果。

- 24.医生可在该模块整体查看结节的详细风险评估信息和关键量化参数。

- 25.提供全部结节的风险分析列表，列表包含结节的良恶性预测风险值、浸润性预测、基于C-Lung-RADS模型的等级评估、基于C-Lung-RADS模型的随访建议、基于Lung-RADS指南的等级评估、基于Lung-RADS指南的随访建议，需采用真实系统或测试系统进行现场演示或视频演示。

- 26.提供用户更新临床信息，更新C-Lung-RADS分级结果，需采用真实系统或测试系统进行现场演示或视频演示。

- 27.提供肺结节C-Lung-RADS模型风险预测灵敏度不低于85%，需提供第三方机构测试或文献证明。

- 28.提供结节量化分析表，表内包含关键量化指标：长短径、体积、CT值、实性成分长径、实性成分体积、实性成分占比、实性成分直径占比（CTR）；若该患者存在历史检查，在当前检查显示上述量化指标的对比分析。

- 29.提供显示列表中结节的浸润性风险、气道内播散(STAS)风险、胸膜侵犯 (VPI) 风险、淋巴结转移风险、远端转移风险的风险概率值和风险等级预测结果，需采用真实系统或测试系统进行现场演示或视频演示。

- 30.列表下提供结节的局部图像辅助进行风险评估，若结节为部分实性结节，在图像上对实性成分范围进行标记。

- 31.对于部分实性结节，提供实性占比。

- 32.对于部分实性结节，自动测量和展示实性成分的长径值及占比、体积值及占比，在局部放大图中显示实性成分轮廓标记和长径标记。

- 33.提供影像组学分析功能分析项目≥100项。

- 34.提供对结节进行轮廓编辑，并基于编辑结果更新结节信息。

- 35.在提供平扫胸部CT计算的同时，提供对靶重建CT数据的计算。

- 36.对检出的结节预测转移概率，提供一键对肺转移结节快速查看，需采用真实系统或测试系统进行现场演示或视频演示。

- 37.提供结节与血管、胸膜等肺部结构VR重建的彩色渲染图。

- 38.提供将局部VR图像添加至归档序列，方便医生将目标图像归档至PACS。

- 39.提供典型病例库，为结节自动匹配病例库中最相似的3个典型病例，并提供相似病例的病理信息。

- 40.提供支气管粘液栓、胸膜增厚、炎症检出，提供支气管粘液栓、胸膜增厚、炎症病灶列表，并和结节在影像上区分标记。

- 41.提供支气管粘液栓、胸膜增厚、炎症报告，可复制、修改。

- 42.提供支气管粘液栓、胸膜增厚、炎症病灶显示自定义。

- 43.提供选取结节报告模板，模板数量≥12个，提供具体模板名称。

- （四）打印与归档功能

- 1.提供手动选择有临床意义的结节，按已选择的报告模板生成图文报告并归档到PACS，提供修改、保存及导出。

- 2.提供手动选择有临床意义的结节，将所选结节信息归档到PACS，提供无预览快捷归档。

- 3.提供AI辅助分析结果自动回传至PACS，便于医生在PACS实现同步阅片。

- 4.提供配置自动归档结节的局部放大图。

- 5.提供配置自动归档固定数量的图像，间隔选取图像至归档序列。

- 6.提供配置自动归档图像上显示或隐藏至少9种结节参数，每种结节参数可独立配置显示或隐藏。

- 7.提供胶片打印功能，可选取需要打印的结节，自动生成并排布结节层面打印图像，也提供阴性数据间隔选取打印，并提供多种胶片布局方式。

- 8.每个结节提供设置选取单层或多层进行打印。提供设置固定图像数量进行自动间隔选取，适用于阴性数据打印。

- 9.提供设置每个目标结节的MPR全局图像和局部放大图像加入至打印序列，可设置局部放大图的放大倍数，提供每种图像的显示/隐藏。

- 10.提供设置打印图像中结节矩形框及十字定位线的显示/隐藏。

- 11.提供设置自动间隔选取肺窗MPR、纵隔窗图像至打印序列。

- 12.提供选取局部VR图像至打印序列。

- 13.提供在界面中手动选取目标层面添加至打印序列。

- （五）结节随访分析功能

- 1.提供数据管理及随访管理功能。

- 2.提供具备随访功能产品的中国人民共和国医疗器械注册证（不包括具备随访功能的肺炎辅助分诊软件）

- 3.根据国际标准指南提供默认的随访时间建议，提供给每个病例添加随访管理计划，并且可以在随访管理模块对有随访计划的病例进行筛选、查询以进行随访状态的追踪。

- 4.汇总展示肺结节算法计算成功的所有病例，提供通过结节大小、随访状态等至少12种条件对数据进行筛选、添加至随访操作，并提供csv导出功能，需采用真实系统或测试系统进行现场演示或视频演示。

- 5.系统提供收藏/取消收藏目标病例，可将病例分类收藏至不同文件夹，提供修改操作信息，也提供对病例手动添加备注信息。

- 6.提供软件分析结果以CSV的方式导出。

- 7.提供同屏显示2次不同时间的检查图像。

- 8.根据患者patient ID自动匹配两次检查。

- 9.实现同步阅片（翻页、平移、缩放）操作，提供快捷操作设置，提供同步MIP和MPR功能，便于用户同步观察病灶变化情况。

- 10.提供随访匹配关系手动添加或修改、删除。

- 11.自动生成随访结果文本，可编辑、复制及一键放大，点击描述可跳转对应结节。

- 12.提供用户通过本地导入或PACS查询的方式手动添加历史数据，可手动关联同一患者不同patient ID的历史检查数据，对于手动添加的检查数据，可触发在线的随访对比分析。

- 13.提供多时间点数据智能配准，对应结节智能跟踪匹配，显示匹配结节、新增、消失结节。

- 14.提供显示病灶匹配后的随访评估列表或病灶未匹配的对比列表。

- 15.前后片自动匹配两次检查同一结节，提供结节长短径、体积、平均CT值、实性成分等量化对比，量化病灶变化趋势，增大病灶给出倍增时间。

- 16.通过直方图提供结节不同成分对比分析，同时提供不同成分的体积占比、质量占比对比分析、多维CT组学特征值对比分析，提供结节征象对比分析，需采用真实系统或测试系统进行现场演示或视频演示。

- 17.基于结节随访变化信息，提供国际标准指南建议，可复制。

- 18.提供手动选择有临床意义的结节，生成图文报告并归档到PACS，提供修改、保存及导出。

- 19.肺叶配准后平均Dice值高于95%

- 20.随访关联病灶配准后距离小于等于3mm

- （六）报告和指南建议

- 1.提供肺部健康精准评估报告。

- 2.提供录入病例的肺部健康史信息，自动生成肺部健康精准评估报告，展示结构化健康史信息。

- 3.报告提供全肺三维可视化图，可直观看到结节在全肺中的位置分布。

- 4.报告通过表格提供结节结构化信息，包括：结节位置、大小、CT值、密度类型、Lung-RADS分级、组学分析结果（≥9项）。

- 5.报告提供结节的肺窗MPR全局图及局部放大图，以及纵隔窗的MPR图像，并将结节在图中用矩形框标记。

- 6.报告提供对有随访2次检查的结节分析结果进行结构化的对比展示。

- 7.报告提供双肺、左肺、右肺以及每个肺段的体积值、体积占比和结节数量。

- 8.报告提供基本的肺健康科普知识。

- 9.提供全胸报告，提供用户个性化配置，可复制、修改。

- 10.提供6种或以上的指南建议，可复制。

- （七） 接口服务

- 1.须与PACS系统对接，由此产生的费用由供应商承担。

2.须接入核医学科影像检查设备。

五、商务要求

（一）报价要求

1.本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

2.报价为综合包干价，包含但不限于服务费、人工费、税费、售后服务费以及虽未载明但为完成本项目所必须的全部工作所有费用的总和，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3.报价包含必须包含与PACS系统的对接费用，采购人不再支付额外费用。

（二）实施地点、时间及验收标准

1.实施地点：采购人指定地点。

2.实施时间：合同签订后3个 工作日内提供入场服务，90个日历日内完成系统上线。

3.验收标准：

（1）上线试运行

当满足以下条件时，采购人才向成交供应商签发上线试运行合格通知书：

1）成交供应商在接到成交通知后3个工作日内，向采购人提供系统部署需求；

2）成交供应商应在合同签订后，正式入场实施，进行系统部署、调试，并达到响应文件所应答状态；

- 3）成交供应商按照采购合同中规定的技术要求完成系统的安装调试工作，经采购人使用部门测试合格，使用培训完毕后（根据甲方要求进行培训，软件培训合格后，须使用部门签字确认），系统开始正常试运行，签署上线试运行合格通知书。

（2）最终验收

1）系统正常试运行3个月后，成交供应商向采购人提出项目终验申请，经采购人考评验收合格后，向成交供应商签发最终验收报告，软件产品进入质保期；

2）成交供应商在终验前，应提供系统安装部署和操作说明；

3）成交供应商提供的系统未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失；采购人发现所提供的系统与招标文件要求内容（包括功能模块、技术参数等）不相符，采购人可无条件退货并追究成交供应商违约责任。

（三）质保期、安装测试及售后服务要求

1.质保期

自项目最终验收合格之日起 三 年。

- 2.安装测试要求

- （1）成交供应商应派遣有经验的技术人员组成的工作小组到现场实施技术服务，包括软件安装、测试等技术服务、培训服务。

- （2）在安装之前，应先进行培训，开始安装时，须让有关人员参与安装、检测和排除故障。

- （3）调试工作完成后，成交供应商应提供咨询与技术支持工作，及时将其所发现并掌握的软件的操作、故障检测、故障排除方法通知。

- 3.售后服务要求

- （1）质保期内，投标人提供7×24小时的服务响应。对于电话热线或远程无法解决的问题，成交供应商根据具体情况派出具有专业资质的工作人员4小时内到现场进行解决，提供售后服务承诺函。

- （2）质保期内,投标人需提供系统所有最新版本的免费升级,保证系统的稳定性，优化各服务终端使用场景。

- （3）质保期结束后，质保期外软件维护要求：软件质保期后，如需原供应商提供维护服务，费用不高于合同总金额的5%。

- （4）培训

- 成交供应商提供完整的技术文档（含纸质及电子文档），包括系统软件安装文件、操作和维护手册，并对采购人使用该软件的相关人员进行使用方面的免费培训，保证项目终止前，采购人的相关人员熟练正常操作、使用系统等。

- ①培训范围：使用科室工作人员，信息技术部工程师；

- ②受训人数：按实际参会人员。

（四）付款方式

最终验收合格后15个工作日内支付95%；剩余5%于最终验收合格 三 年后经采购人考评合格后支付。

六、推介书要求

各供应商须严格按照下述要求编制项目推介书，标注推介书完整目录和页码，加盖报名单位公章，将项目推介书扫描件、PPT（如有）在“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传，各潜在供应商不得违规参加需求调查，否则直接退出本项目采购活动，并视情节轻重，纳入供应商诚信管理处理。

推荐书编制要求：

（一）推介书封面应包含：供应商名称、联系人及电话、邮箱；

（二）供应商营业执照，

（三）推荐产品基本情况

1.报价：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 （万元） | 合计 （万元） | 品牌、型号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |
| # 6 | …… |  |  |  |  |  |
| # 12 | 合计 |  |  |  |  |  |

2.同类采购项目历史成交信息（不少于3个，提供合同、中标通知书、中标公告截图等）如果有。

注：须提供合同金额或中标金额。

（四）技术需求规格响应表：

技术需求规格响应表

| # 序号 | # 技术需求规格 | # 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |
| # 2 |  |  |
| # 3 |  |  |
| # 4 | # 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按“四、基础技术规格”所列条款逐条响应，同时可提出优化建议。

（五）商务需求响应表：

商务需求响应表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 | 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按“五、商务要求”所列条款逐条响应，同时可提出优化建议。

七、公告发布时间、地点及采购人联系方式

（一）发布地点：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块。

（二）发布时间：2025年10月20日

（三）推介书上传截止时间：2025年10月23日10:00

（四）推介书上传方式：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传推介书。

（五）联系方式：

联系人：黄老师        联系电话：023-62490347.

联系人：汪老师        联系电话：023-62896015.

监督电话：023-62877213（纪委办公室）

重庆市第五人民医院

2025年10月20日