体外碎石机参数

一、碎石系统

1、配置电磁式冲击波源采用专利型非球面透镜辅助装置（有国家级证书），聚焦准确碎石效果更优。

2、高压放电范围：8～18KV；可调节。

3、高压放电电容储能：54J～104J。

4、焦点治疗深度≥130mm。

5、聚焦范围径向≤±7mm，轴向≤-60～60mm；焦斑对称，冲击波压力最大值位于焦斑中心，即焦斑中心与冲击波压力最 大点重合，二者重合叠加，故碎石效率高，碎石效果好，不误伤结石周围组织。

6、脉冲前沿≤0.3μS，脉宽≤0.6μS；

7、焦点的声压峰值≤30MPa，能量低，低损伤碎石。

8、工频供能集成系统。

9、高压储能装置采用一体化降噪消音免维护电容箱（有国家级证书），使用寿命大于100万次。

10、冲击波源和C臂可以上下翻转210°以上，主机原地旋转90°，方便操作。

11、冲击波源、C臂和B超定位装置可从患者身体的上方旋转到患者身体的下方定位和碎石。

12、冲击波源、C臂和B超定位装置可从患者身体的下方旋转到患者身体的上方定位和碎石。

二、 B超定位系统

1、环冲击波源锥形多角度运动的B超探头定位装置，具备电子自动测距功能

2、探头能对焦点作直线和环形运动，定位误差≤1mm。

3、探头表面与第二焦点测距误差≤3mm。

4、电动的探头具备伸缩功能，行程100mm。

5、测量与显示误差≤2mm。

8、放电次数预设，碎石自动停止。

三、操作系统

1、整机配置独立的数控MCU系统、彩屏触摸屏控制台、摇杆运动控制系统，冲击波参数及运行状态实时显示，影像可显示、储存便于互联网升级，故障率更低。

2、碎石时可选择连续触发、单次击发多种形式；

3、碎石能量可无级调节。

4、触发频率范围：30～120次/分钟。

5、封闭式水加热，自动排气，恒温超温保护自动循环装置。

6、治疗床有效载荷 ≥135Kg

四、质保

1、售后质保3年