重庆大学附属仁济医院（重庆市第五人民医院）

冷疗仪（第二次）采购需求调查公告

我院拟于近期采购冷疗仪，现对该项目开展需求调查，诚邀符合条件的潜在供应商前来参加，所收集资料用于采购前参考。

- 一、项目名称

冷疗仪

二、需求调查基本情况

（一）需求调查方式：咨询（项目推介）。

（二）需求调查对象：符合条件的潜在供应商。

三、项目需求概况

（一）项目概况：业务发展需要，购置冷疗仪。

- （二）采购项目预（概）算：9万元。

- （三）采购标的汇总表

| 序号 | 标的 名称 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷疗仪 | 台 | 1 | 9 | 9 |  |
| 合计：大写：玖万元整（¥90000.00元） |  |  |  |  |  |  |

- 基本技术规格需求

- 1.原理：半导体制冷。

- 2.常温下，将3L（25±2℃）的水制冷到1℃时间≤90min。

- 3.机器水容器的水温在0－20℃之间可调，步进0.5℃；可根据需求任意设置,治疗中的皮肤温度可以显示，温度控制误差应≤3℃。

- 4.治疗中冰袋内压力高压值可显示：治疗压力高压值为6.0KPa-8.5KPa(45-63.8mmhg)。低压值为3.0KPa-5.0KPa(22.5-37.50mmhg)。步进0.1KPa（0.75mmhg）可自主调节，治疗中治疗部位所受压力的大小可显示。

- 5.可满足至少两名患者或两个部位使用，具备≥七种规格冰囊（肩关节、肘关节、手腕关节、腰部、大小腿、膝关节、踝关节等）。

- 注：各参与需求调查的供应商需对推荐产品提供完整技术规格及配置清单（此项必须提供）。

- 五、商务要求

（一）质保要求：整机质保≥3年。

（二）报价要求报出能够为我院提供的最优惠价格，报价包含：可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购费及各种应纳的税费等完成本项目的所有费用。

（三）业绩

提供近两年内同类项目历史成交信息（不少于3份，包括合同、发票等）。

注：此项必须提供。

六、推介书要求

各供应商须严格按照下述要求编制项目推介书，标注推介书完整目录和页码，加盖报名单位公章，将项目推介书扫描件、PPT（如有）在“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传，各潜在供应商不得违规参加需求调查，否则直接退出本项目采购活动，并视情节轻重，纳入供应商诚信管理处理。

推荐书编制要求：

（一）推介书封面应包含：供应商名称、联系人及电话、邮箱；

（二）供应商营业执照，医疗器械经营许可证或备案凭证；

（三）制造商企业规模（中型、小型、微型、非中小企业）

注：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）生产厂家医疗器械生产许可证或生产备案凭证（加盖厂家公章）

（五）推荐产品基本情况

1.报价：

| 序号 | 产品名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 品牌、型号 | 生产厂家 | 生产厂家 企业规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：按采购人拟采购产品种类及数量进行报价。

（六）技术需求规格响应表：

技术需求规格响应表

| # 序号 | # 技术需求规格 | # 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |
| # 2 |  |  |
| # 3 |  |  |
| # 4 |  |  |
| # 5 | # 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按 “四、基础技术规格”所列条款逐条响应，同时各参与需求调查的供应商需对推荐产品提供完整技术规格及配置清单。

（七）商务需求响应表:

商务需求响应表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ... |  |
| 2 | ... |  |
| 3 | ... |  |
| 4 | ... |  |
| 5 | 其他 |  |

注：1.潜在供应商须按 “五、商务要求”所列条款逐条响应， 同时可提出优化建议。

（八）推荐产品完整技术规格及配置清单（必须提供）。

（九）产品白皮书、宣传彩页（加盖厂家鲜章），线下推荐会提供原件。

(十）质保期、质保期内服务措施，质保期外服务措施，建议付款方式等。

七、公告发布时间、地点及采购人联系方式

（一）发布地点：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块。

（二）发布时间：2025年12月26日

（三）推介书上传截止时间：2025年12月31日17:00

(四）推介书上传方式：“行采家”平台（https://www.gec123.com）需求调查板块上传推介书。

（五）线下推荐会时间及地点另行电话通知。

（六）联系方式：

联系人：赵老师     联系电话：023-62896702.

联系人：胡老师     联系电话：023-62490347.

监督电话：023-62896103（纪委办公室）

重庆市第五人民医院

2025年12月22日