重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心

医疗器械及诊疗器具清洗消毒灭菌服务

采购项目需求调查公告（第三次）

- 我中心近期拟采购医疗器械及诊疗器具清洗消毒灭菌服务，现对该项目相关需求开展市场需求调查工作，欢迎符合条件的潜在供应商提供宝贵信息和报价，此次需求调查仅用于采购前参考。

- 项目名称：医疗器械及诊疗器具清洗消毒灭菌服务

- 服务内容及服务要求

（一）服务内容

中心所有诊疗器械、敷料包及相关医用物品的使用后集中收集、预处理，高温压力蒸汽灭菌有：手术常规器械、全院诊疗器械等；低温等离子灭菌有：特殊手术器械、腔镜类器械等。

- （二）服务要求

- 1.中心所有诊疗灭菌包均由服务单位人员直接和中心指定人员进行交接。

2.灭菌包及污器械交接次数为每周2次，具体时间节点：10：00-12：00。根据手术个别器械要求加急时，可随时增加急送物流次数。

3.服务单位负责对所运送及转运的各类器械要做到合理摆放、轻拿轻放，以减少不必要的损耗，污器械由服务单位回收后，经清点及检查后发现数量、品种及结构功能与实际不符时请在2小时内与中心指定的专职人员联系，根据器械损耗、遗失、及损坏的相关规定协商解决方法，未经专职人员认可不得配包灭菌。

4.服务单位灭菌后的无菌包送至医院后，医院指定的交接人员对无菌包的数量及品种进行清点，并检查无菌包有无破包、湿包、灭菌指示带等，当面交接。如不符合灭菌要求需退回给服务单位重新处理。

5.器械清洗、消毒及灭菌质量符合中华人民共和国卫生行业标准：WS310.1-2016《医院消毒供应中心第1部分：管理规定》；WS310.2-2016《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》；WS310.3-2016《医院消毒供应中心3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》规定（以下简称《WS310-2016三项标准》）。

6.服务单位资质符合《医疗机构消毒技术规范WS/T 367-2012》标准。

7.外来器械应符合WS310.1-3的要求，标准化处理。植入物灭菌必须进行生物监测，合格后才能放行；紧急状态下执行紧急放行制度和流程。医院、器械商和服务单位必须遵守和执行针对外来器械拟定的标准化处理流程。

8.服务单位专业人员要参与前期准备工作，进驻到医院供应室及临床科室了解器械的使用周转规律、熟悉各类器械结构功能作用及清洗、监测、配包等要求。

9.服务单位营业执照经营范围需包含灭菌技术服务和消毒服务。

（三）消毒供应服务流程要求

1.回收：

1.1 配备专用密闭容器和设置定点污物接收区；

1.2 回收车辆每次清洗、消毒、干燥备用。

2.清洗：手工、机械清洗消毒流程应该符合WS310行业标准。

3.消毒灭菌：机械热力消毒、压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌设备齐全，满足供应需求。

4.储存发放：

4.1 配备专用储存场所和储存架；

4.2 有温湿度监测设备和记录；

4.3 车辆及周转箱洁污分开。

（四）服务质量要求

1.设有专门部门或人员负责质量控制。

2.质量和生产管理人员应有消毒供应中心工作经验5年或以上，现场管理人员必须具备护理、医药相关专业背景及工作经验。

3.灭菌操作人员必须具有上岗证和大型设备操作证。

4.具有消毒灭菌质量定期检查评价制度和记录。

5.具有设备审批、验收、维护、检修制度和记录。

6.具有完善的监测制度和记录（包括清洗消毒、灭菌、BD效果监测和植入物生物及包内爬行卡监测）。

7.具有视频在线监控和条码追溯系统及操作记录反馈。

8.具有设备运行参数打印包括运行时间、温度监测。

9.具有质量追溯管理信息系统：投标人需提供追溯无菌物品生产使用信息的追溯信息系统，能追溯到无菌物品在回收、清洗消毒、包装、灭菌发放、使用等每一流通环节的详细情况。使用条形码技术实现对灭菌包整个循环流程的全面追溯，并且与清洗消毒机、高温低温灭菌器等CSSD设备完全集成，医院可以通过无菌包外的二维码扫描，进行物品接收、发放及生产信息的实时查询。

10.具有不可抗力引起意外情况的应急预案。

三、服务期及服务地点

（一）服务期限

服务期限从采购合同签订之日起1年。

（二）服务地点

服务地点：重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心

四、价格信息收集表

| 南岸区南山街道社区卫生服务中心 医疗器械及诊疗器具清洗消毒灭菌服务价格信息收集表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位名称(盖章)： |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话： |  |
| 项目名称 | 类别 | 项目说明 | 计费单位 | 预估数量 | 单价限价（元） | 单价（元） | 总价（元） |
| 常规手术器械/诊疗器械 | 高温器械包 | 高温器械 | 件 | 18000 | 2.5 |  |  |
| 高温敷料包 | 敷料包（自备包）代灭菌 | 长*宽*高尺寸： ≦500*300*300 | 包 | 250 | 20 |  |  |
| 高温敷料包 | 敷料包（自备包）代灭菌 | 长*宽*高尺寸：≦300*200*200 | 包 | 150 | 13 |  |  |
| 敷料包 | 敷料包（自备包）代灭菌 | 纱布、棉球、小包 | 包 | 100 | 11 |  |  |
| 特殊器械、腔镜器械 | 高温器械包 | 常规高温器械≧4件 | 件 | 50 | 155 |  |  |
| 特殊器械、腔镜器械 | 高温器械包 | 常规高温器械1-3件 | 包 | 50 | 81 |  |  |
| 特殊器械、腔镜器械 | 高温器械包 | 镜头类 | 件 | 50 | 225 |  |  |
| 诊疗器械 | 高水平消毒 | 湿化瓶，驱血带 | 件 | 1 | 1 |  |  |
| 骨科外来器械 | 骨科外来器械 | 含植入体3.5公斤以下 | 包 | 5 | 140 |  |  |
| 骨科外来器械 | 骨科外来器械 | 含植入体7公斤以下，每7公斤分包 | 包 | 5 | 280 |  |  |
| 骨科外来器械 | 骨科外来器械 | 不含植入体3.5公斤以下 | 包 | 5 | 100 |  |  |
| 骨科外来器械 | 骨科外来器械 | 不含植入体7公斤以下，每7公斤分包 | 包 | 5 | 200 |  |  |
| 单次物流加急费 |  | 紧急物流配送费 | 次 | 1 | 300 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求：包含所有灭菌器械的清洗、消毒、包装、灭菌、配送服务费用，以及复用敷料和其他物品的灭菌、配送服务费用，无纺布、纸塑袋等包装材料、监测材料、条形码监测、包内耗材以及项目所涉及的消毒、打包、人工、管理费等与该项目有关的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、资料报送起止时间：发布时起至2025年9月30日17：30

六、资料报送方式：在本公告公示截止时间前在公告下方将响应文件扫描在一个PDF文件中加盖公司鲜章上传，上传文件包括价格信息收集表、报价公司资质，历史成交信息（提供合同、中标通知书、中标公告截图等，支撑材料中须注明）其他有关产品推介资料供应商可自行增加

七、联系方式：

联系人：罗老师   联系电话：（023）62310227