重庆市南岸区长生桥镇卫生院

双目视力筛查仪采购项目需求调查公告

为满足临床需要，我院需采购引进双目视力筛查仪，在实施采购活动之前，组织实施本次医疗设备采购需求调查活动。

一、供应商须知

- 1.本次需求调查不是我院医疗设备的采购行为，其目的在于了解本项目医疗设备的市场价格情况，供采购部门参考。

- 2.本项目在行采家网（https://www.gec123.com）发布双目视力筛查仪采购项目需求调查公告的方式，公开邀请所有具备合格资质的医疗设备供应商携相应资料向我院报名。（报名时间为即日起至2025年12月01日11:00时，项目咨询023-62397773）。

二、设备需求

| 设备名称 | 临床需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双目视力筛查仪 | （一）参数要求 （一）参数要求： 1.具备提示近视、远视、散光、斜视、瞳孔、大小、瞳距、屈光参差等功能 2.具备单眼/双眼测量模式；筛查模式、专业测量模式。 3.具备全自动屈光检测功能，适应人群年龄≥6个月。 4.双眼测量模式，具备反映屈光参差功能。 5.球面度DS：范围：-7.5D — +7.50D 分辨率：0.25D/0.01D 精度±0.5D 6.柱面度DC：范围：-3D — +3D 分辨率：0.25D 精度±0.5D 7.轴位Axis：范围：0°—180° 分辨率：1° 精度±5° 8.信号光：LED光源850nm±15nm，单个LED光源不大于25mw 9.固视光：LED光源565nm±15nm，单个LED光源不大于0.1mw 10瞳孔直径Pupil size：范围4.0mm～9.0mm 分辨率0.1mm 11.瞳距Pupil distance：范围35mm～80mm 分辨率1mm 12.工作距离：100±5cm 13.测试时间：≤2S 14.须配备能够出具A4图文结果报告的彩色打印机 15.主机须具备批量筛查和数据导出功能，能够以被检测者姓名等进行筛查，导出方式包含Wi-Fi、US等。 16.屏幕尺寸≥5.0英寸彩色触摸显示屏，同时显示屏角度可调节 17.须配备可更换或可直充的充电锂电池，续航≥6小时。 配置清单：屈光筛查仪1台；电池2个；充电器1个；彩色自动双面A4打印机1台；8G内存512G硬盘笔记本电脑1台。 | 台 | 1 |

三、报名资料要求

- 1.报名资料提交时间：

- 报名时间为即日起至2025年12月01日11:00时。

2.报价单位提供资料包括：

（1）供应商单位资质：营业执照、器械经营备案凭证；

（2）制造厂家资质：营业执照、医疗器械生产许可证、所投标产品医疗器械注册证；

（3）重庆市南岸区长生桥镇卫生院设备需求报价表（见附件）。

3.资料提供电子件：所有资料需加盖供应商鲜章，按照第三条第2点报价单位提供资料顺序制作PDF文件，通过行采家网（https://www.gec123.com）进行线上回复。

四、报价表格式

- 重庆市南岸区长生桥镇卫生院医疗设备报价表

- 日期：

| 联系人： 联系电话： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： |  |  |  |
| 设备名称 | 设备品牌、型号、参数及配置 | 单位 | 报价（万元） |
| 双目视力筛查仪 |  | 台 |  |