呼末二氧化碳模块参数

1、适配迈瑞ePM12M心电监护仪。

2、CO₂浓度参数：量程常见0-10%（VOL）或0-150mmHg，分辨率≤0.1% VOL/1mmHg，测量精度±2%（0-5% VOL区间）、±5%（5%-10% VOL区间）。

3、呼吸率参数：量程2-150次/分钟，精度±1次/分钟或±5%（取较大值），响应时间≤200ms。

4、采样/技术参数：主流式响应延迟＜100ms，旁流式采样流量50-200ml/min；工作温度5-40℃，湿度10%-95%（无冷凝）。

5、供电/输出参数：供电电压5V/12V DC（±5%），输出接口多为RS485/TTL，数据更新率≥10Hz。

6、配备二氧化碳水槽和二氧化碳管路各2套。

7、设备为全新未拆封。

8、设备整体质保3年。