注：

1、请各供应商仔细阅读《采购需求调查公告》，并根据自身实际情况填写，请根据参数推荐最优产品。所填写资料将为采购人提供决策参考，切勿填写虚假信息。

2、本文件共4部分，所有内容均需填写。

3、反馈资料为一份word版和一份盖章扫描版。

4、联系人：刘孟春（联系电话：19936135084）

- 供应商基本信息表

| 经销商名称（盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  | 制造商企业规模 | （大/中/小/微）型企业 |
| 设备名称 （注册证名称） |  | 设备品牌 |  |
| 注册证号 |  | 设备型号 |  |
| 所投产品属于几类医疗器械 |  | 产地 |  |
| 所投产品是否属于节能产品 |  | 所投产品是否属于环境标志产品 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 联系地址 |  | 邮 箱 |  |
| 本次承诺报价（单价） | （万元） （万元） |  |  |
| 本次承诺报价（总价） | （万元） |  |  |
| 出保报价（单价） | （万元/年） |  |  |
| 承诺交付期 | （月） |  |  |
| 承诺质保期 | （年） |  |  |
| 质保巡检次数 | （次/年） |  |  |
| 同型号设备在渝装机数量 |  |  |  |
| 同型号设备历史成交情况（列举3个） | 中标时间： 采购人： 中标金额： 质保期： 中标时间： 采购人： 中标金额： 质保期： 中标时间： 采购人： 中标金额： 质保期： |  |  |
| 调研材料真实性声明（格式自拟） |  |  |  |
| 其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议 |  |  |  |

- 注：每种设备单独填写本表

- 设备明细表

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 限价 | - 报价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿液分析仪 | 1套 | 0.5万元 |  |  |
| 2 | 全自动五分类血液细胞分析仪 | 1套 | 5万元 |  |  |

- 技术条款差异表

- 注：

- 1.下表即为对本产品所列条款进行比较和响应。

- 2.下表可扩展，相关技术支撑材料应在“（3）详细技术资料”中列出。

- 3.参数应答栏中请填写自身具体的技术参数，不得照搬参数需求。

- 4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，据实填写。

| 名称 | 参数需求 | 参数应答 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动五分类血液细胞分析仪 | 1.检测原理：半导体激光、流式细胞技术结合恒温细胞化学染色实现五分类，阻抗法测定红细胞和血小板，环保无氰试剂测定血红蛋白，乳胶增强免疫散射比浊法检测CRP；具有独立的嗜碱性粒细胞通道； 2.研究参数：≥12项，包括中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞等 3.检测参数：≥28项可报告参数； ≥3个直方图； ≥3个二维散点图； ≥1个三维散点图； 4.进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险 5.进样器容量：40个；支持可随时添加样本； 6.进样模式：≥3种，包含但不限于独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式 7.检测模式：具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP等5种及以上全血检测模式 8.样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl 9.检测速度：全血模式、末梢全血模式:60个样本/小时 10.预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能 11.线性范围：WBC：0~400×109/L，PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L 12.CRP线性范围：0.2~320mg/L 13.CRP试剂包装规格按人份数注册 14.操作系统：全中文操作分析报告软件 15.排堵方式：正反冲洗，高压灼烧 16.具有原厂配套的试剂、校准品、质控品 17.工作电压: (100V-240V～)允差±10% 18..联网功能:支持HL7协议（双向数据传输） |  |  |  |
| 尿液分析仪 | 1、测定原理：反射光电比色法 2、光源系统：采用冷光源测定系统 3、测定速度：≥520条/h ★4、试纸项目选择：兼容14项、13项、11项、10项 ★5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 6、工作方式：可选择单条测试或连续测试 7、显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏 8、仪器能准确感应尿试纸条的数量 9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 ★10、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0% 11、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0% ★12、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 13、打印：内置热敏打印机打印测试结果 14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 15、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 17、存储功能：≥9000个测量结果 18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 19、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口 20、电源：可在100V—240V下工作 |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

年   月   日

- 详细技术资料（格式自拟）

- 营业执照、资质（包括《医疗器械注册证》关键页复印件、《医疗器械注册检验报告》关键页复印件、认证等）