| 序号 | 耗材名称（注册名称+通用名） | 具体参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空负压固定垫 | - 产品用于放疗过程中辅助体位固定时使用。 - 可以在CT、MRI上使用，能重复摆位。 - 0.45mmPVC复合面料，气密性好，对皮肤无刺激，不会变脆，漏气。 - 单向阀门密封防碰撞平口气嘴，自动封嘴。 - 边缘≥四次压合，保证密封性能和耐压性能。真空塑形保留时间≥30天。 - 1.5-2.5mm的发泡颗粒，可内置固定条。 - 尺寸：120*80*4cm。 8、配备一台配合人体定位垫抽真空泵,国产，无油,抽气速度：30L/Min,电机功率160W。 | 2张 |
| 2 | 真空负压固定垫 | 1、产品用于放疗过程中辅助体位固定时使用。 2、可以在CT、MRI上使用，能重复摆位。 3、0.45mmPVC复合面料，气密性好，对皮肤无刺激，不会变脆，漏气。 4、单向阀门密封防碰撞平口气嘴，自动封嘴。 5、边缘≥四次压合，保证密封性能和耐压性能。真空塑形保留时间≥30天。 6、1.5-2.5mm的发泡颗粒，可内置固定条。 7、尺寸：150*80*4cm。 | 2张 |
| 3 | 定位膜（组织补偿胶） | 1、用于乳腺癌保乳术后放疗和乳腺癌根治术后胸壁照射、外阴癌及表浅肿瘤的放疗。 2、定位膜需表面平整，无凹坑或凸起，整体无气泡。 3、透明度：定位膜呈半透明状态 ★4、密度：定位膜的密度在0.80g/cm³~1.05g/cm³ 之间。 5、贴敷性要求：定位膜正反面具有粘性，确保更好和皮肤敷贴。 6、尺寸要求：≥30*30*0.5cm。 | 2张 |
| 4 | - 定位膜（组织补偿胶） | 1、用于乳腺癌保乳术后放疗和乳腺癌根治术后胸壁照射、外阴癌及表浅肿瘤的放疗。 2、定位膜需表面平整，无凹坑或凸起，整体无气泡。 3、透明度：定位膜呈半透明状态 ★4、密度：定位膜的密度在0.80g/cm³~1.05g/cm³ 之间。 ★5、贴敷性要求：定位膜正反面具有粘性，确保更好和皮肤敷贴。 6、尺寸要求：≥30*30*1cm。 | 2张 |
| 5 | - 恒温水箱 | 1、不锈钢材质，含不锈钢网格隔板。 ★2、内胆尺寸：650*600*125 mm。 3、数字显示温控，精度±1℃。 4、功率2000W，电压220V。 5、数字化调控预设温度可调范围0-999°C。 6、达到预设温度后将会自行恒温加热。 | 1台 |
| 6 | - 急救推车 | 1、急救推车符合ISO13485医疗器械质量体系认证。（提供认证证书，体系需覆盖急救推车产品） 2.2、急救推车符合ISO9001质量管理体系认证。（提供认证证书，体系需覆盖急救推车产品） 3、规格尺寸：长700×宽470×高1030㎜±10mm。 4、颜色风格：正面为橙色或红色的急救标识色，方便识别，可根据临床科室需求定制。 5、材质： 5.1、台面采用ABS，一次整体成型，台面厚度≥40mm，台面有效内凹尺寸长580×宽360×±10mm，台面四周设置不锈钢护栏，护栏高度≥60mm，安全置物。 6.2、推车立柱采用≥宽45×高45×2.0（厚度）mm铝合金矩形型材，表面阳极氧化处理，轻量化、耐腐蚀。 5.3、抽屉采用铝合金型材，厚度≥14mm，强度高，轻量化，耐腐蚀，不允许采用其他材质代替。 5.4、背板、侧板采用铝塑复合板组装。 6、结构： 6.1、上部为台面，中部为3个小抽屉，1个中抽屉，底部为1个大抽屉，抽屉拉手为大型半圆弧铝合金材质，方便使用。 6.2、抽屉内配置PC透明分隔板，分隔板活动可调，方便使用。 6.3、上左侧边设置伸缩式副工作台，拉出可作为写字板使用，不用时可内收隐藏，不占空间，使用便利。 6.4、左右两侧铝合金立柱和与横向铝合金挂具柱均设计特殊滑槽，并可配合使用，包括洗手液挂筐、锐器盒挂架、垃圾桶、电源插座等附件均可上下左右自由调整，方便医务人员后期根据使用习惯和规范自行调整，避免传统附件固定结构不可调整弊病（提供实物图片证明）。 6.5、两个分色垃圾桶设计，并设置标识，生活垃圾、医疗垃圾分别放置，符合院感管理规范。 7、抽屉滑轨推进具有自吸合功能，防止噪音，拉出具有阻尼功能，防止推送过程中抽屉滑出。 8、抽屉滑轨五金件推拉顺滑、无噪音，并通过耐久性测试≥22万次，耐用性优异，保障长久使用。 9、底部采用Ф100mm全塑静音万向轮，聚氨酯材质，可防杂物缠绕，转动灵活无噪音。 10、推车耐用性测试，负载≥35kg，通过≥6mm高度障碍物≥40000次，总行程≥40km，应无功能性损坏。 11、推车抽屉表面经过树脂粉体静电涂装处理后，具有较强的耐化学性、耐腐蚀性，表面经过≥160小时盐雾试验后评价≥10级。表面喷涂层硬度：≥5H。漆膜厚度平均值≥95μm。光泽度≥70。 | 1套 |
| 7 | - 转运床 | 1、用于运送移动患者。 2、规格尺寸：长1930×宽700×高500-860㎜±10mm。 3、配置清单：手动推车主体1台、伸缩式输液架1根、输液架搁置架1个、输液插孔4个、氧气瓶挂架1个、中控脚轮4个、中央第5五轮（导向）1个、HDPE升降护栏1付、安全带2根、引流挂钩2个、床底托盘1个、易滑动转移床垫1张。 4、手动推床主要框架采用优质碳素钢压制成型，外形美观坚固。 5、推床床面和护栏采用HDPE料一次吹塑成型，坚实美观，床面、护栏厚度≥45mm。 6、手动推床升降系统摇杆配有离合装置，可手摇调整车面整体高度，调节范围500-860mm±10mm。 7、推床升降系统使用轻便，标准负载时摇动手柄（其中：背板≥70kg 、臀板和腿板≥75kg），整体升降起动力矩≤3N.m。 8、背板升降采带助力气杆辅助，可无级调节，使用轻便。 9、手动推床背部升降系统测试，背板负载≥70kg情况下，连续背板升降疲劳测试≥14000次，应无功能性损坏。 10、设置四只中心控制静音万向轮，制动稳定可靠，可防杂物缠绕，推床转动灵活无噪音。 11、侧边中控脚踏刹车，全制动、全释放。病人推车底部设置中间第五轮导向装置，防止推行过程中跑偏，一人即可轻松推运。 12、每个护栏设置三个扶手空洞，方便医护人员操作及病患助力起身等使用。 13、护栏耐用性疲劳测试：正常使用情况下情况下，连续使用开闭功能，疲劳测试≥30000次，应无功能性损坏。 14、推床表面经过粉体静电涂装处理后，具有较强的耐化学性、耐腐蚀性，推床表面按照GB/T10125-2021标准，经过≥150小时盐雾试验后，按照GB/T6461-2002标准评价≥10级，推床表面金属喷塑涂层硬度≥5H，漆膜厚度平均值≥90μm。 15、转移床垫采用涤纶材料制作，有效减少和床面的摩擦力，附带拉手，方便转运病人使用。 | 1张 |
| 8 | - 轮椅 | 1.折叠:90*26*87(cm) 2.轮胎材质:耐磨一体轮 3.小轮直径:7英寸 4.大轮直径:24英寸 5. 座位高度:48CM 6. 座位宽度:46CM 7. 车架材质:高碳钢 8.净重:12.6KG 9. 承重:100KG | 2台 |
| 9 | - 病历夹推车 | 1.规格尺寸：750×380×1120mm(±5%） （60位）。 2.主体框架采用优质不锈钢焊接而成。上台面采用不锈钢板整体拉伸一次成型四边平整无锐角，无焊接。 3.配有 2个抽屉，抽屉外围装饰框采用优质不锈钢精制而成,抽屉选用高强度、三节静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，承载量大；抽屉拉手采用 ABS 材料，强度高，造型优美。 4.抽屉下方为储放病历夹的柜体，采用左右两排式设计，中间带序列编号。两排均带锁，可独立管控。 5.脚轮为高级静音面包轮，双刹车，脚轮直径≥3寸，推行灵活承载量大。 6.焊接采用满焊技术，打磨后并经过打磨、抛光；表面光亮耐腐蚀性强。 7.配备60个病历夹 | 1套 |
| 10 | - 铅丝 | 1.规格：1.0mm、3.0mm 2.重量：1KG | 1卷 |
| 11 | - 铅点 | 1、满足调强放疗定位。 | 1卷 |
| 12 | - 医用胶布 | 1、规格: 1.2cm*9.1cm//2.5cm*9.1cm/卷 2、产品特性: 带状粘贴材料，为非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。非灭菌提供。 3、产品用途: 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定的作用。 | 5卷 |
| 13 | - 氧气吸入器（流量表） | 1、产品适用范围：浮标式氧气吸入器，用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 2浮标式氧气吸入器测量范围:(1~10)L/min。 3、最大允许误差:±4%FS 4. 高压部分在输入12MPa~15MPa的压力时，减压后能降至0.2MPa~0.3MPa压力范围内。 5、安全阀排气压力为0.35±0.05MPa。 | 1套 |
| 14 | - 移动式消毒机 | 1.使用面积：100m³ 2. 输入功率:≤350W; 3.循环风量:≥1000m³/h;（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）； 4.紫外线辐射强度1m处:≥1200uW/cm2；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）； 5.机外紫外线泄漏量：≤5μW/cm2； 6.工作环境中臭氧残留量:≤0.027mg/m³;（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告）； 7.负离子发生量: 6×106个/cm³; 8.工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz; 9.噪声:≤55dB（A） 10.外型尺寸:530mm*420mm*850mm 11.适用房间:适用于对100m³以内的房间进行空气消毒处理; 12. 消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准 | 2台 |
| 15 | - 医用皮肤记号笔 | 1、适用于人体表面、放疗时做记号。 2、规格:2mm | 5支 |
| 16 | - 双通道高压注射器 | - *压力限制：大于等于325psi； - 针筒容量：100ml； - 注射速率设置范围：0.1mL/s ～ 10mL/s；步进值：0.1mL/s； - 注射剂量：1mL～100mL； - 注射延迟时间：0～7200s； - 扫描延迟时间：0～3600s； - 多阶段注射：推注阶段最大可设置8个阶段； - 存贮能力：注射计划存储量1000套； - 吸药速率设置范围：0.1mL/s ～ 10mL/s；步进值：0.1mL/s； - 自动功能：自动吸药、自动快排空气、自动慢排空气、自动取下针筒，自动功能支持单针筒独立模式也支持并发模式； - 手动功能：手动快速吸药、手动快速排空气、手动慢速吸药、手动慢速排空气，手动功能仅支持单针筒分离操作模式； - 排空气锁定：未进行排空气操作，不能执行注射； - 试注射功能：支持； - 压力显示：实时显示压力值和压力曲线； - 压力超限报警：声光报警并停止注射； - *控制台：17寸触摸屏； - *主机触摸屏：8寸触摸屏； - 注射机头：可270°旋转； - 注射剂量显示：实时显示； - 注射时间显示：实时显示； - 针筒剩余量：实时显示； - 门锁状态：实时显示； - KVO：支持； - 故障自检：支持； - *压力数值实时显示，可查看压力曲线，实时显示动态压力变化； - 手动调节旋钮：可手动操作，便于操作和维护； - *人体解剖图：基于身体部位的注射方案分组，可视化注射方案选择。 | 1台 |