{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["物质采购审批表","询价记录","附件"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"物质采购审批表","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,2,2,3],[3,1,3,3],[3,4,3,9],[22,0,22,3],[23,0,23,3],[24,0,24,3],[25,0,25,3],[26,0,26,3],[27,0,27,3],[28,0,28,3],[29,0,30,0],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,0,31,3],[32,0,32,3],[33,0,33,3],[34,0,34,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["编号：ZXCDC-C04-4.5.6-001-2023                     第   页 共  页"]
["忠县疾病预防控制中心1000元以上物资采购审批表"]
["科   室","职业卫生科","时间：2025.2.19"]
["采购理由","放射卫生技术服务参数扩项"]
{"$rows_empty":16}
["物质名称","品牌、规格、型号、参数","数量","预算金额"]
[null,"详见附件","1套"]
["备注：以上设备供应商在设备交付时需做设备使用现场培训，同时所有设备需提供设备校准和检定合格证明材料"]
["申请人：                                      科室负责人:"]
["分管领导意见：                         "]
["办公室（“三重一大”研究情况）："]
["财务分管领导：                              主要领导："]
["总务科长：                                 总务分管领导："]
["采购人："]
["验收程序","收货人：                    ","总务科长："]
[null,"验货人：                    ","实物科长："]
["1.本审批表适用于1000元及以上物质采购；"]
["2.凡未按此程序完善有关手续者，财务后勤科不得付款；"]
["3.本审批表与购货发票一并纳入财务帐管理。"]

{"sheet":"询价记录","index":1,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,2],[4,0,10,2],[4,3,10,3],[11,1,11,3],[12,0,12,3],[13,0,13,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["忠县疾病预防控制中心物质采购询价记录"]
["日          期：     年     月     日"]
["申请科室："]
["采购事项",null,null,"备注"]
{"$rows_empty":7}
["询价记录："]
["询价意见： "]
["询价小组成员（签字）："]

{"sheet":"附件","index":2,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"merged":[[13,0,13,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["物质名称","品牌、规格、型号、参数","数量","预算金额"]
["热释光剂量仪","1、运行温度：0℃～50℃；储存温度：-20℃～60℃；\n2、整体机箱抗1000 lux 环境光照射；\n3、可测读剂量元件种类：方片、圆片、粉末状及玻璃管状样品等；\n4、加热温度：室温～500℃任意设置；\n5、升温速率：0℃/s～50℃/s；\n6、测量量程：0.1μSv～10Sv；\n7、加热温度稳定性（控制精度）：±1%；\n8、灵敏度重复性的变化系数：≤0.1%±0.05%/℃；\n9、可测试项目：γ，β，X，中子；\n10、稳定性：连续10次测量，RSD≤1%；\n11、暗电流：RSD≤1%，参考光:RSD≤1%；\n12、制冷：半导体控制制冷，可设置制冷温度；（提供设置界面证明）\n13、多层级管理密码保护模式、可设置管理员、操作员权限；（提供软件设置界面证明）\n14、读数器触摸屏/上位机可同时控制，读数器触摸屏/上位机软件界面具有状态显示和报警功能，可同步显示测量图谱和测量进程；\n15、读数器自带诊断功能，带有设备容错和报错机制，以及语音提示（提供自诊断界面证明）；\n16、数据库可与Excel兼容；\n17、可实现数据、统计、分析、报告、报表功能；\n18、数据库可以批量录入并导出环境/个人剂量监测所有信息，包括测量点位、经纬度、配置剂量计、监测周期、剂量等信息（环境剂量版）或个人剂量监测所有信息，如二维码、人员编号、姓名、单位、剂量、佩戴日期等信息（个人剂量版）；\n19、仪器配套数据处理系统：可提供与中华人民共和国卫生部放射工作人员职业健康管理系统软件数据的导入，实现对接；\n20、该系列产品具备计量器具型式批准证书；（需提供复印件加盖公章）","1台"]
["退火炉","1、温度范围：0～500℃连续可设；\n2、升温时间：室温至设定值≤1小时；\n3、温度过冲：最大不超过设定值2℃；\n4、退火时间：100分钟任意设置，带报警；\n5、控制方式：触摸屏控制、显示升温曲线和退火进程、带有语音提示。","1台"]
["散热装置","与热释光剂量仪配套","1 台"]
["能量鉴别盒","与热释光剂量仪配套","50个"]
["条码打印扫描装置 ","与热释光剂量仪配套","1 个"]
["台式机","与热释光剂量仪配套","1台"]
["打印机","与热释光剂量仪配套","1台"]
["铅室","与热释光剂量仪配套","2个"]
["热释光剂量片","与热释光剂量仪配套","2000片"]
["热释光剂量盒","与热释光剂量仪配套","500个"]
["IDMS人员剂量管理软件 1套","与热释光剂量仪配套","1套"]
["中子剂量率仪","\n剂量率范围：0.01 μSv/h ~ 100 mSv/h1。\n\n能量范围：0.025 eV（热中子）~ 15 MeV1。\n\n灵敏度：2.83 CPS/(nSv/h)（252Cf源）1。\n\n供电方式：充电电池或干电池，续航时间大于30小时1。\n\n通讯接口：USB通讯，支持上位机软件分析1。\n\n防护等级：IP65，耐弱酸、弱碱及盐溶液1。\n\n工作温度：-15℃ ~ 50℃1。","1台"]
["                            合计："]