询价文件

资产名称：朝云帆掌上荧光检测仪

规格型号：DB-TRFR-103P

预算单价：2000元

购入数量：1台

小计：2000元

主要技术要求：

1.工作环境

1.1 工作电压：内部电源要求18650锂电池组；网电源要求100VAC-240VAC  50/60Hz  0.3A

1.2 工作温度：5℃～40℃

1.3 相对湿度：20%-90%

2.技术参数

2.1 基本参数

分析仪尺寸：215mm×101mm×77mm（长宽高）；

主机重量：0.8kg；

接口类型：USB口

2.2 性能指标

2.2.1 外观

2.2.1.1 外观整洁，无裂纹或划痕，无毛刺等明显缺陷；

2.2.1.2 分析仪运动部件运行平稳，无卡住突跳；

2.2.1.3 文字和标识清晰完整；

2.2.2 准确性

分析仪选择低、中、高三个浓度的心肌肌钙蛋白I定量检测试剂盒（荧光免疫层析法)进行测试，测的相对偏差在±10% 以内。

2.2.3 线性

用检测范围0.1ng/mL~100ng/mL的心肌肌钙蛋白I定量检测试剂盒（荧光免疫层析法）测试，其r≥0.99。

2.2.4 稳定性

分析仪开机处于稳定工作状态后测试初始状态、第4h、第8h的结果，第4h和第8h的测试结果与初始状态时的测试结果的相对偏倚不超过±10%。

2.2.5 重复性

测量重复性（CV，%）≤10%。

2.2.6 功能性

2.2.6.1分析仪开机过程中能进行自检。

2.2.6.2分析仪可以保存检测结果，并能查询检测结果。用户正常使用过程中的检测结果会以记录的形式自动保存到仪器，仪器能够保存4000条记录。

2.2.6.3 分析仪能提示自检过程或工作过程中出现故障。

2.2.6.4 分析仪具有快速测试和标准测试功能。

2.2.6.5 分析仪可以通过USB进行直流5V充电。

注：单价不得超过预算，必须给出两位小数以内精确单价，参数必须完全一致。