重庆市南岸区人民医院

关于“隔音屏蔽室搬迁”市场调查的公告

各潜在供应商：

我院现对“隔音屏蔽室搬迁”进行市场调查，欢迎各公司在咨询截止日期前提供宝贵信息，信息可在“行采家”网站需求调查部分以附件一的形式回复。

“行采家”网址：https://www.gec123.com/demand-consult-front/demand-survey

重庆市南岸区人民医院

2025年10月14日

附件一：回复格式

| 公司名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 报价（元） |  |
| 实施方案 |  |
| 项目建议 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 |  |

附件二：项目内容

- 情况简介：

- 我院五官科三楼门诊一台隔音屏蔽室须移动到门诊大楼负二楼指定门诊室。目前已知损坏且需要更换的配件为双向屏蔽门及屏蔽铜网、静音风机和空调管道接入更换、墙面顶层围栏板（建议实地考察后报价）；潜在供应商需考虑隔音屏蔽室拆装后恢复原样需要的人工及材料等费用情况，安装后达到原静音效果（环境噪声 65dB（A），室内本底噪声 28dB（A）），满足临床使用。检测室房间尺寸为5800*3875*2600，隔音室搬迁尺寸：2.9*2.0*2.6m

- 二、搬迁内容：

- 2.1、检测室内相关设备及连网软件系统、隔音室相关的隔音隔体、静音风机、通风管道系统、吸声墙体、隔音门、屏蔽铜网等从三楼门诊搬迁至门诊大楼负二楼指定门诊室；

- 2.2、隔音室搬迁完成后的外观与原隔音室无明显差异，缝隙大小控制在±5%范围内（已知老化的隔音板需涂漆处理）；

- 2.3、隔音屏蔽室搬迁完成后的隔声性能与搬迁前差值不能>5dB(A)，搬迁后使用年限证明与噪音达标检测需提供原厂达标检测报告或国家级第三方粉红噪声用声级计测试报告；

- 2.4、搬迁所需要增加的吸音棉为三聚氰胺吸音棉须保持原厂同等防火等级（B1级），须保持同等甲醛含量（无甲醛），投标时提供具有CMA资质检测机构出具的检测报告；

- 2.5、搬迁所需要增加的金属穿孔吸音板须通过Rohs指令测试，投标时提供相应的检测报告；

2.6、信号转接器，规格：10 通道φ6.5mm 立体声插座 墙面无直孔，隔声效果更好；

立体声信号转接线：6根；

2.7、已知损坏的配件须提供样品。