# 网上竞采文件

# （最低评标价法）

- 项目名称：血气分析仪、全自动化学发光免疫分析仪采购

采购编号：DZQDERMYY202400013

采 购 人：重庆市大足区第二人民医院

编制时间：2024年8月

采购邀请书

重庆市大足区第二人民医院根据医院业务发展需要，拟自筹资金血气分析仪、全自动化学发光免疫分析仪及耗材。欢迎有资格的供应商前来参与竞标。。

- 项目内容

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 采购限价 （元） | 总额 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 血气分析仪 | 台 | 1 | 50000 | 50000 | 自筹资金 | 不接受联合体投标 |
|  | 年试剂用量 | 人份 | 1200 | /投标人自行报价 | / |  | 预计用量 |
|  | 试剂卡人份要求 | ≤150人份 |  |  |  |  |  |
| 包2 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 30000 | 30000 | 自筹资金 | 不接受联合体投标 |
|  | 年试剂用量 | 人份 | 500 | /投标人自行报价 | / |  | 预计用量 |

二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资质条件

符合市场局关于医疗设备、耗材、试剂、用品相关管理规定。

三、项目技术要求

（一）项目概况

- 本项目为大足区第二人民医院拟采购血气分析仪、全自动化学发光免疫分析仪用于胸痛单元建设。

- 技术参数

- 1.血气分析仪

1.1检测项目：pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Glu、Lac、Hct；

1.2操作界面：≥12.1寸TFT全中文彩色液晶触摸屏；

1.3电极测量方式：血气项目采用块状电极，电解质项目采用固态离子选择性电极；

1.4样本量：全血<170uL；

1.5样本类型：动脉血、静脉血和毛细血管血；

1.6、进样器的选择：支持毛细血管、动脉采血器、试管等进样；

1.7、样品、试剂预热功能：恒温 37±0.2℃；

1.8、进样方式：进样针自动抬起进样，能检测并排除小气泡和微血凝块；

1.9、试剂耗材：试剂包一体化设计，减少生物污染，常温运输存储，无需其他耗材；

1.10试剂耗材效期：出厂效期≥180天，上机效期≥45天,100人/份；

1.11、试剂消耗：单独检测电解质项目时，一个测试只消耗0.12人份试剂

1.12质控：具有原厂的高中低三水平液体血气质控；

1.13定标方式：自动和手动， 一点和两点定标；

- 1.14定标间隔：可根据要求，自行调整定标间隔时间，最长间隔时间达12小时；

- 1.15内置打印：内置80mm宽幅热敏打印机及二维条码扫描枪；

- 1.16外接打印：支持USB外接打印机。可连接LIS、HIS系统，可实现双向LIS传输，同时可以连接管理数据软件实现报告打印。连接LIS、HIS系统产生的费用，由投标人自行与LIS、HIS系统供应商协商。

- 2全自动化学发光免疫分析仪

- 2.1检测原理：磁微粒化学发光免疫分析法

- 2.2方法学：酶促化学发光

- 2.3资质：国产仪器，具备NMPA认证

- 2.4检测项目：可检测血清淀粉样蛋白A（SAA）、超敏肌钙蛋白I（hs-cTnI）、肌钙蛋白T（cTnT）、B型利钠肽（BNP）、心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）、D-二聚体（D-Dimer）、β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、S100-β蛋白等项目

- 2.5首例报告时间：hs-cTnI、MYO、CK-MB、NT-proBNP、BNP、D-Dimer检测项目首结果时间＜14min

- 2.6样本类型：血清/血浆 全血

- 2.7检测速度：≥120T/H

- 2.8稀释功能：支持CRP、SAA、TPOAb等项目自动稀释后再检测，同时支持HCG结果超范围后自动稀释

- 2.9试剂位：≥12个，2-8℃不间断冷藏

- 2.10样本位：≥36个，支持原始采血管和日立微量杯

- 2.13标准曲线：设备具备两点定标，标准曲线稳定≥28天

- 2.14数据传输：可连接LIS、HIS系统，可实现双向LIS传输，同时可以连接管理数据软件实现报告打印。连接LIS、HIS系统产生的费用，由投标人自行与LIS、HIS系统供应商协商。

四、项目商务要求

（一）供货期限、地点及验收方式

1.供货期限：中标后10个工作日。

2.供货地点：采购人指定地点。

3.验收方式：

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认，签订“验收报告”。

- 产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

- （5）供应商提供的货物未达到竞采文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（7）产品包装材料归采购人所有。

（二）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期：质保期以设备生产企业规定使用年限为准，符合相关管理规定，签订质量保证协议，供应商承担因质量问题产生的所有责任，包括但不限于民事责任、刑事责任、上级管理部门处罚责任等。

2.质量保证期内服务要求

质保期内整机免费维修

①电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

②现场响应

设备出现故障4小时内到达采购人现场维修该设备。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，按总价的5%向采购人支付违约金，造成医院损失，成交供应商另行赔偿。

3.质保期外服务要求

①质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

- 供应商必须提供设备的使用培训，直至采购人的科室工作人员能正确操作、使用设备，取得POCT资格为止。

五、报名要求及投标程序

（一）报名要求

1.报名时间：发布竞采公告后即可报名。

2.采购文件售价：0元/份。

（二）投标程序

1.本项目采用线上报价及投标的方式：供应商应按规定的时间在行采家.电子竞采平台（https://www.gec123.com）进行网上报价，并上传签字盖章后的响应文件电子文档PDF格式一份。未在规定时间内进行线上报价的供应商其投标无效。

六、联系方式

（一）采购人：重庆市大足区第二人民医院

联系人：欧老师

电  话：023-43639263

地  址：重庆市大足区龙水镇龙湖路382号

七、其它有关规定

1.凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家.电子竞采平台（https://www.gec123.com/xe/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应，承担相关法律后果。

3.无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

八、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交竞标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

九、报价要求

1.本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润、设备安装、采购方人员使用培训等的总和。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.试剂等耗材报价不得超过重庆药交所挂网价

- 付款方式

合同签订后，设备验收合格后6个月内支付合同至合同金额的95%，余下5%金额1年后无息支付，检测试剂等耗材按药交所规则付款。

十一、评选程序及方法

1.资格性检查。依据法律法规和竞采文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函或相关证明材料（详见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 本项目的特定资格要求 |  | 符合市场监督管理局等管理部门相关管理规定 |

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞采文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞采文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞采文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量齐全（含上传的电子文档） |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞采文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞采文件“三、项目技术要求”以及“四、项目商务要求”所有内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足竞采文件规定。 |

- 3.评审方法：最低评标价法（注：以投标人试剂报价、设备报价，测算采购人5年的预计采购成本确定为该投标人的最终评审报价），已入围的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商（报价相同的，以在平台上传资料时间先后确定成交供应商）。

十二、其他

1.相应试剂必须通过重庆药交所平台下单采购。药交所平台价格低于本次招标价格，以药交所价格为准。

2.服务期间本项目耗材纳入国家或地方等所有形式的集采时，投标人、采购人必须服从集采相关规定，本项目自动终止，采购人不承担任何形式的责任。

3.投标人免费提供质控品及校准品。

4.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定；如需供应商提供相关原件或证明材料的，供应商应配合提供。

十三、供应商提交响应文件

1.供应商需在报价时上传签字盖章后的响应文件正本1份，电子文档为PDF格式，纸质竞采文件可邮寄或自行送到我院招采办（重庆市大足区龙水镇龙湖路382号718室）。

十四、供应商编制响应文件要求

正本/副本

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称：

供应商地址：

投标日期：

一、报价

（一）报价函

# 报价函

（采购人名称）：

我方收到                           （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

1、愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币

大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：电子文档一份。

3、我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞采文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞采采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 制造商 | 质保期 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

二、资格条件及其他

按照竞采文件要求提供复印件加盖供应商公章

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：                      （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

五、基本资格条件承诺函

招标项目名称：

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合竞采文件规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

六、技术条款差异表

技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，以及技术参数“负偏离”项目在2项及以上的投标方，该供应商将失去成为中标人的资格，仅保留其合格供应商的身份。

七、商务条款差异表

商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为中标人的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 八、其他应提供的资料