重庆市合川区妇幼保健院

关于儿保科医用冷链冰箱前期信息

公开调研公示

各位潜在供应商：

为做好我院儿保科医用冷链冰箱的前期调研工作，确保我院儿保科医用冷链冰箱采购能够物美价廉，目前我院针对儿保科医用冷链冰箱的参数、品牌、价格、质保期限等信息进行公开市场调研，要求2个冰箱同品牌，并取得医疗器械注册证或备案证，欢迎各位潜在的供应商前来报品牌、相关参数、质保期限及市场价格。（采购流程咨询023-42419716 高老师，具体项目了解咨询023-42865008 袁老师）。

（1）电子件打包压缩，文件名称命名为：***项目+提交资料单位名称，单位所提供资料必须为电子件和纸质件；（电子件要求：各供应商需提供一份WORD版《儿保科医用冷链冰箱信息收集表》及彩页）同时发医院纪检QQ邮箱：3637805394@qq.com和招标办QQ邮箱：3934329503@qq.com；。

（2）纸质件由公司填报完毕信息表打印出来盖章后会同相关佐证资料（彩页及产品说明书等资料）提交招标办。纸质件资料收取人为：重庆市合川区妇幼保健院重庆市合川区合阳大道1089号3号楼6楼617室；招标办电话：023- 42419716，如果是快递请发顺丰。报价用信封密封好。

（3）只有在规定时间内同时提交了电子件和纸质件的单位才能算有效收集。因快递时间，请各位潜在供应商自行考虑时间风险。所有资料必须按照医院要求提供，否则视为无效。

（4）电子资料收集时间：即日起至2025年12月24日12：00时。

（5）设备请提供参数及彩页，供应商尽量按信息收集表项目全部提供所需资料。

附件1：儿保科医用冷链冰箱（大）信息收集表

附件2：儿保科医用冷链冰箱（小）信息收集表

重庆市合川区妇幼保健院

2025年12月11日

附件1：

| 儿保科医用冷链冰箱（大）信息收集表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家/品牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 设备注册证名称 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 报价（≤1.5万元） （提供近期成交的三份合同） |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 注册证号 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 国家药监局《医疗器械分类目录》中归类为第？类（分类编码：？） |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 产品认证 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 同型号设备重庆地区装机单位 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 与该设备同档次的有哪3个品牌 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 本设备与其他品牌的独特点 |  |  |  |  |
| 设备的使用运营情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 设备收费项目 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 收费编码 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 收费金额 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 收费项目医保报销情况？甲类？乙类？ |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 设备易损件有哪些？易损件价格？ |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 公司能提供的其他优惠项目 |  |  |  |  |
| 耗材使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备是否使用耗材？ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 耗材是否为专用耗材？ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 耗材是否可收费？ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 耗材是否为药交所挂网耗材？ |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 耗材价格？（请一一列出） |  |  |  |  |  |
| 仪器配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备免费质保时间≥3年 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 售后维修服务需提供资质证明文件，重庆市有维修工程师及配件，最快响应时间？修复时间？ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 整机原厂保修, 出具原厂保修承诺。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 维修服务机构是否有800/400客户服务呼叫中心 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 在重庆地区有无维修服务机构或具有800/400客户服务呼叫中心 |  |  |  |  |  |
| 设备主要参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 参数名称 |  |  | 需求参数 |  | 应答参数及性能 | 差异说明 (填写正/负偏离、无差异) |
| 1 | 样式 |  |  | 立式，双开玻璃门 |  |  |  |
| 2 | ☆有效容积 |  |  | ≥770L |  |  |  |
| 3 | 尺寸 |  |  | 外部尺寸(宽×深×高)： x x （mm）， 内部尺寸(宽×深×高)： x x （mm） |  |  |  |
| 4 | 耐腐蚀 |  |  | （介绍箱体外部材质，比如采用预涂钢板？介绍内胆材质，比如采用喷涂镀锌板？是否耐腐蚀？） |  |  |  |
| 5 | 照明灯 |  |  | 箱内配置LED照明灯 |  |  |  |
| 6 | ▲制冷剂 |  |  | 只有C、H两种元素的碳氢制冷剂，冷藏箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量（需提供所投型号铭牌证明）。 |  |  |  |
| 7 | 移动 |  |  | （配置多少个万向脚轮和多少个个支脚？） |  |  |  |
| 8 | ▲运行状态显示 |  |  | 采用全新显控面板，指示灯与文字对应报警，具备断电、传感器、电池、门开、超温、环境温度、锁定、化霜、静音、网络、运行12个指示灯，清晰了解冰箱运行状态。（提供产品控制面板实物照片）。 |  |  |  |
| 9 | 搁架 |  |  | （介绍搁架材质，比如采用高密度钢丝浸塑搁架？搁架间距是否可调节？标配多少个搁架？标配多少个筐篮？） |  |  |  |
| 10 | 蒸发器和冷凝器 |  |  | （是否采用翅片式蒸发器和钢丝冷凝器？是否具备自然化霜功能？） |  |  |  |
| 11 | 温度传感器 |  |  | （采用多少路温度传感器？是否包括控制传感器、温度上传感器、温度下传感器、显示传感器、冷凝器传感器？） |  |  |  |
| 12 | ☆温度均匀度及波动度 |  |  | 温度均匀度≤1℃，波动度≤2℃（提供省级及以上医疗器械质量检测机构出具的检验报告证明） |  |  |  |
| 13 | ▲整体能耗 |  |  | 整体能耗≤2.8kw·h/24h（提供省级及上医疗器械质量检测机构出具的检验报告证明） |  |  |  |
| 14 | 报警功能 |  |  | （是否具有高低温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警功能？） |  |  |  |
| 15 | 后备电池 |  |  | （是否配置后备电池？是否满足断电后产品箱内实时温度，持续时间≥48小时） |  |  |  |
| 16 | ▲数据储存与导出 |  |  | 标配USB模块，可将设备内存储的数据导出。（提供省级及以上医疗器械质量检测机构出具的检验报告证明）。 |  |  |  |
| 17 | ▲数据通讯 |  |  | 配备RS-485数据端口，实现数据通讯。（提供省级及以上医疗器械质量检测机构出具的检验报告证明）。 |  |  |  |
| 18 | 数据交互 |  |  | （是否配备有WIFI接口？是否可用于设备与服务器间数据交互？是否可通过界面操作选择网络连接？） |  |  |  |
| 19 | ☆无凝露 |  |  | 门体采用三层钢化玻璃门，采用LOW-E离线镀膜设计，实现32℃环温80% 湿度条件下无凝露，门体配备自闭门设计(提供投标产品的单页证明) 。 |  |  |  |
| 20 | 冷凝水处理 |  |  | （是否采用自蒸发式冷凝水处理方式？） |  |  |  |
| 21 | 风扇运行 |  |  | （是否支持门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行？） |  |  |  |
| 22 | 测试孔 |  |  | （是否标配1个测试孔，方便测试箱内温度？） |  |  |  |

备注：1、设备主要参数作为参考，允许有偏离，该表必须逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异“。2、勿动原表，如有新增参数在表格最后添加。

附件2：

| 儿保科医用冷链冰箱（小）信息收集表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家/品牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 设备注册证名称 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 报价（≤0.78万元） （提供近期成交的三份合同） |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 注册证号 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 国家药监局《医疗器械分类目录》中归类为第？类（分类编码：？） |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 产品认证 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 同型号设备重庆地区装机单位 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 与该设备同档次的有哪3个品牌 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 本设备与其他品牌的独特点 |  |  |  |  |
| 设备的使用运营情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 设备收费项目 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 收费编码 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 收费金额 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 收费项目医保报销情况？甲类？乙类？ |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 设备易损件有哪些？易损件价格？ |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 公司能提供的其他优惠项目 |  |  |  |  |
| 耗材使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备是否使用耗材？ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 耗材是否为专用耗材？ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 耗材是否可收费？ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 耗材是否为药交所挂网耗材？ |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 耗材价格？（请一一列出） |  |  |  |  |  |
| 仪器配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备免费质保时间≥3年 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 售后维修服务需提供资质证明文件，重庆市有维修工程师及配件，最快响应时间？修复时间？ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 整机原厂保修, 出具原厂保修承诺。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 维修服务机构是否有800/400客户服务呼叫中心 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 在重庆地区有无维修服务机构或具有800/400客户服务呼叫中心 |  |  |  |  |  |
| 设备主要参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 参数名称 |  |  | 需求参数 |  | 应答参数及性能 | 差异说明 (填写正/负偏离、无差异) |
| 1 | 样式 |  |  | 立式，有效容积≥400升。 |  |  |  |
| 2 | 外形尺寸 |  |  | 外部尺寸(宽×深×高)： x x （mm） |  |  |  |
| 3 | 输入功率（W） |  |  | W |  |  |  |
| 4 | 温度控制 |  |  | 采用微电脑控制，箱内温度控制范围： ℃～ ℃，温度设置精度： ℃。 |  |  |  |
| 5 | ☆无凝露 |  |  | 采用电加热双层钢化玻璃门，高温高湿下无凝露。 |  |  |  |
| 6 | 箱体外部材质 |  |  | （介绍箱体外部材质，比如采用喷涂钢板？是否防腐蚀、抗氧化？） |  |  |  |
| 7 | ☆内胆材质 |  |  | 采用HIPS耐低温高强度复合材料，耐脏易清洁。 |  |  |  |
| 8 | 外观设计 |  |  | （是否有自关门设计？配置多少个个万向轮和多少个支脚？） |  |  |  |
| 9 | 层架 |  |  | （标配多少个层架？是否可调节高度？） |  |  |  |
| 10 | 温度传感器 |  |  | （配置多少个温度传感器？） |  |  |  |
| 11 | 照明系统 |  |  | 箱内顶部配置LED照明系统 |  |  |  |
| 12 | 噪声值 |  |  | （按照YY/T0086规定的检验方法，设备实测噪声值≤ dB(A)，是否可以提供投标产品型号的《中国节能/环保产品认证试验报告》？） |  |  |  |
| 13 | 电压 |  |  | （是否采用宽电压设计？在 V～ V范围内正常使用？） |  |  |  |
| 14 | 拉手与锁 |  |  | （外门是否配有隐藏拉手？是否采用双锁设计？是否配有暗锁与外挂锁孔？） |  |  |  |
| 15 | 压缩机 |  |  | （是否配置品牌压缩机？） |  |  |  |
| 16 | 环保节能 |  |  | （是否采用碳氢环保无氟制冷剂？是否并取得中国节能/环保认证证书？） |  |  |  |
| 17 | 蒸发器和冷凝器 |  |  | （是否采用翅片式蒸发器和钢丝冷凝器？） |  |  |  |
| 18 | ☆温度均匀度 |  |  | 大风机和分层送风技术，确保温度均匀性≤1℃，波动值≤2℃；（提供省级及以上医疗器械质量检测机构出具的检验报告证明）。 |  |  |  |
| 19 | 报警 |  |  | （是否具有超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、后备电池电量低报警功能？是否具有声音蜂鸣、LED显示闪烁两种报警方式？是否配有后备电池，断电情况下仍能继续显示温度和报警信息？） |  |  |  |
| 20 | 多重保护功能 |  |  | （是否具有宽电压保护、压缩机开机延时启动保护、压缩机停机间隔保护、控制器密码保护） |  |  |  |
| 21 | 温度数据 |  |  | （是否配备模拟感温盒，模拟物品储存温度，确保温度数据显示与储存温度一致？） |  |  |  |
| 22 | 温度数据记录 |  |  | （是否标配USB数据导出模块？是否可导出箱内温度数据？） |  |  |  |

备注：1、设备主要参数作为参考，允许有偏离，该表必须逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异“。2、勿动原表，如有新增参数在表格最后添加。