## CT 设备保养
CT 设备保养需求明细表（参考模板）
检查项目 | 检查目的 | 检查周期 | 备注
扫描架
检查扫描架地面固定螺丝 | 安全要求 | 每三个月
驱动皮带松紧度和破损 | 安全要求 | 每三个月
清洁电源刷/信号刷 | 图像质量 | 每三个月
检查电源刷/信号刷磨损 | 图像质量 | 每三个月
检查并记录扫描架旋转圈数 | 安全要求 | 每三个月
滑环清洁/检查 | 清洁要求 | 每三个月
清洁/检查球管防尘过滤网 | 清洁要求 | 每三个月
检查数据采集系统/清除灰尘 | 清洁要求 | 每三个月
检查所有风扇运作情况 | 安全要求 | 每三个月
扫描架倾斜角度驱动装备固定 | 安全要求 | 每三个月
检查旋转部分的固定螺丝 | 安全要求 | 每三个月
检查扫描架前/后倾斜状态 | 安全要求 | 每三个月
扫描架轴承加油润滑(圈数每隔二百万) | 安全要求 | 每三个月
遮光器运动组件润滑 | 清洁要求 | 每三个月
病人床
检查扫描板进/出状态 | 安全要求 | 每三个月
加油润滑导轨和丝杠 | 安全要求 | 每三个月
检查扫描床及附件是否损坏 | 安全要求 | 每三个月
清洁扫描床及扫描床板 | 清洁要求 | 每三个月
检查床地面固定螺丝 | 安全要求 | 每三个月
检查床升降轴固定装置 | 安全要求 | 每三个月
系统
检查放弃扫描紧急按钮 | 安全要求 | 每三个月
检查紧急制动按扭(床/胶制台/扫描架 | 安全要求 | 每三个月
整体清洁 | 清洁要求 | 每三个月
检查系统日志文件 | 安全要求 | 每三个月
检查系统文件 | 安全要求 | 每三个月
校准(如需要) | 图像质量 | 每三个月
图像质量检测 | 图像质量 | 每三个月
操作台
检查井清洁操作台内部风扇及防尘罩 | 清洁要求 | 每三个月
检查鼠标/轨迹球 | 清洁要求 | 每三个月
高压部分
清理球管热交换器 | 清洁要求 | 每三个月
检查高压油状态(球管高/压油箱) | 安全要求 | 每三个月
检查并记录球管扫描次数 | 安全要求 | 每三个月
电源柜
检查井清理防尘系统 | 清洁要求 | 每三个月
检查LED及状态指示灯 | 安全要求 | 每三个月
检查所有继电器 | 安全要求 | 每三个月