华佗 TDP12-DL  立式

1.治疗器产生的能量应主要分布范围2.5um-20um。

2.定时器：定时器范围为0min-60min,误差不超过±10%。

3.额定功率：单头250VA；双头500VA。（单头5台，双头5台）

4.加热器使用寿命：≥2000h，辐射板使用寿命≥1000h。

5.热响应时间应不超过20分钟。

6.辐射板的表面温度在290℃-360℃范围之内，辐射板表面温度不均匀度不超过20%。

*7.产品适用范围：适用于软组织损伤，风湿性关节炎，腰肌劳损，小儿腹泻等疾病的辅助治疗，提供注册证证明文件。

本项目特定资格条件：1、销售商应具有有效的《医疗器械经营许可证》，所投产品属二类医疗器械的，响应供应商须具备有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》。

2、响应产品生产厂家有效期内的《营业执照》、《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，且本采购项目属于其经营或生产范围。

3．有效的《医疗器械注册证》若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》。

4．有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告。

5．若为经销商参与竞采的，须具备所投产品制造商认可的经销资格。（提供原件并加盖公章）。